Návod na použití

Softwarový nástroj EAB – Elekta Acceptance Beams

- Úvod

Softwarový nástroj EAB – Elekta Acceptance Beams je rozhraní umožňující exportovat různé typy radioterapeutických polí určených pro testovací účely. Testovací pole není možné si plně tvořit jen přizpůsobovat určité parametry jako velikost, úhly, MU apod. Vývoj software není uzavřen, naopak je otevřen návrhům uživatelů a bude postupně doplňován a rozšiřován.

- Instalace

Nástroj EAB (program) je možné nainstalovat pomocí instalačního souboru EAB_Setup.exe. V průběhu instalace je potřeba potvrdit nabízené možnosti.

Další možností je spouštět program z dodaného adresáře. Program pak bude fungovat, aniž by byl nainstalován do systému Windows.

Softwarový nástroj EAB je určen pro 64bit OS Windows 7 a vyšší.

- Po spuštění

Po spuštění se otevře okno, které má levou a pravou část (Obr. 1). Každá z těchto částí má své záložky, přepínání mezi částmi je nezávislé na tom, co je otevřeno ve druhé části.

V programu je možné zvolit nastavení jazyka – český a anglický, v části napravo záložka Konfigurace systému (System configuration).

V této záložce jsou implicitně (editovatelně) nastaveny ozařovače VersaHD, Synergy a Unity. V DICOM službách (spodní část záložky) je jako zdroj používán aktuální počítač, ze kterého je spuštěn program EAB. Ten není třeba konfigurovat, IP adresa počítače je získána automaticky. V případě problémů je třeba ji zadat popř. zkontrolovat.

Jako DICOM cíl je přednastaven systém MOSAIQ firmy Elekta, konkrétně server MQNAMER. Pro úspěšné odesílání DICOM RT souborů do systému MOSAIQ je potřeba pouze nastavit IP adresu serveru MQNAMER. (Podle v současné době používaného nastavení systému MOSAIQ platí, že AET služba se nazývá MQNAMER a port má hodnotu 104). Pro editaci je třeba vybrat řádek v tabulce Cíl, a poté změnit hodnoty v příslušných kolonkách v panelu napravo od tabulek Zdroj/Cíl. Po změně je třeba potvrdit nastavení stiskem tlačítka Změnit (Obr. 2).

Správné nastavení je možné zkontrolovat stiskem tlačítka Dicom Echo ve sloupečku Test. V případě úspěšné komunikace se popisek tlačítka změní na Úspěšně.

- Popis programu EAB¨

Levá část

Pravá část

Konfigurace typu ozařovače

Konfigurace DICOM			Editace DICOM

Obr. 1 Po spuštění

Obr. 2 Konfigurace systému (pravá část)

Záložky – výběr skupiny testovacích polí

Výběr konkrétního typu testovacího pole

Zobrazení vybraného typu pole

Úhel gantry

Výběr ozařovače
a
editace vybraného
testovacího pole

Editace a export
DICOM RT pole

Obr. 3 Levá část

Obr. 4 DICOM export

- Typy testovacích polí

V levé části programu jsou do záložek připraveny různé typy testovacích polí – Nesegmentovaná, Segmentovaná-statická, Segmentovaná-dynamická a Elekta, OmniWedge pole (Obr. 3). OmniWedge pole jsou dostupná pouze pro ozařovač Synergy s back-up clonou ve směru pohybu lístků. U segmentovaných polí je možné pomocí tlačítek se šipkou prohlížet jednotlivé segmenty.

- DICOM export

V záložce DICOM export (Obr. 4) je třeba zvolit typ ozařovače a svazku. Je možné zde editovat parametry vybraného (v levé části) testovacího pole jako je úhel náklonu gantry, úhel kolimátoru, rozměry pole a předepsané MU apod. V případě zaškrtnutí volby Všechny 4 hlavní úhly jsou následně vyexportována 4 pole s nastavenými úhly 0, 90, 180 a 270 stupňů (pro případ zaškrtnutí obou je to 16 polí). Provedené změny jsou zobrazeny graficky v levé části (pokud lze). Volba Detektor umístěn v držáku bloků doplní do DICOM informace tuto skutečnost.

Ve spodní části je pak třeba vybrat, kam se má exportovat (implicitně MOSAIQ). Podle potřeby je také možné editovat položky DICOM jako je číslo a název pole, popř. informace o „pacientovi“.

- Hodnocení

Pole jsou vytvořena jako testovací nástroj pro kontrolu a správnost nastavení ozařovače. Hodnocení výsledků se odvíjí od typu a účelu pole a jsou plně v kompetenci a zodpovědnosti osoby provádějící test. Jako výchozí se nabízí využití pro hodnocení stálosti testovaného ozařovače.

Dodatky

Popis polí

- Nesegmantovaná

V této záložce se nacházejí vybraná typická pole, která se používají pro specifické účely. Jejich název poukazuje na jejich tvar.

- Asymetrická světelná pole

Sada polí pro ověření velikostí asymetrických polí.

- Segmentovaná-statická

- Pruhy šířky 20 mm

Testovací pole má podobu proužků (výchozí 20 mm), které na sebe navazují. Počet proužků závisí na zvolené šířce pole. Počet MU je možné uživatelsky měnit.

- Pruhy minimální šířky, 50 mm separace

Testovací pole má podobu úzké štěrbiny, která staticky nazáří požadovaný počet MU a poté se posune o 50 mm, kde opět nazáří požadovaný počet MU.

Rozměr pole X (šířka) se upravuje automaticky tak, aby prostřední proužek byl na centrálním paprsku a zároveň byly proužky od sebe vzdáleny 50 mm.

- Pyramida

Testovací pole vychází ze čtvercového pole 140 x 140 mm2. Je nazářeno 7 segmentů zvoleným počtem MU, kdy každý další segment je menší o 10 mm na každé straně. Poslední segment má tedy velikost 20 x 20 mm2. Posouvají se rovnoměrně obě strany lístků i obě protilehlé clony.

- 25x4 MU

Jedná se o sadu segmentů jedné velikosti (výchozí 25 segmentů), které za sebou nazáří zvolený počet MU (výchozí 4 MU). Velikost pole je možné uživatelsky změnit.

- MLCSoftEpid

Jedná se o sadu segmentů určenou pro test software PTW MLCSoftepid.

- Segmentovaná-dynamická

- Pruhy šířky 20 mm

Testovací pole má podobu proužku (výchozí 20 mm), který se po spuštění záření vytvoří z úzké štěrbiny a poté se rovnoměrně pohybuje k druhé straně pole, kde se nakonec opět stáhne na tenkou štěrbinu. Roztažení a stažení proužku na začátku a na konci pole vylepšuje homogenitu nazářeného pole.

- Pruh minimální šířky, každých 50 mm zastaví

Testovací pole má podobu úzké štěrbiny, která staticky nazáří požadovaný počet MU a poté se posune o 50 mm, kde se zastaví a opět nazáří požadovaný počet MU. Záření je spuštěno po celou dobu, dávkový příkon zůstává konstantní.

Rozměr pole X (šířka) se upravuje automaticky tak, aby prostřední proužek byl na centrálním paprsku a zároveň byly proužky od sebe vzdáleny 50 mm.

- Pruhy šířky 10 mm, “slide-and-shoot“

Testovací pole má podobu proužku (výchozí 10 mm), který se po spuštění záření pohybuje v módu step-and-shoot, tj. nazáří požadovaný počet MU a posune se na další pozici tak, že na sebe proužky navazují. Mód se nazývá slide-and-shoot, protože záření je spuštěno po celou dobu, tj. i v momentech, kdy se proužek pohybuje na novou pozici.

- Pruhy šířky 20->10 mm, “housenka“ I

Testovací pole má podobu proužku (výchozí 10 mm), který se po spuštění záření rozšíří na požadovanou šířku (výchozí 20 mm). Po dosažení požadované šířky se vedoucí lístky zastaví a vedené lístky rozjedou směrem k vedoucím. Po dosažení poloviny požadované šířky se vedoucí lístky opět rozjedou, aby vytvořily proužek požadované šířky. Poté se zastaví a čekají, dokud vedené lístky nezúží šířku proužku opět na polovinu požadované šířky, kdy se vedoucí lístky opět rozjedou. V tomto módu (housenka I) jsou vedené lístky stále v pohybu (od okamžiku startu svého pohybu) a pouze vedoucí lístky se zastavují a rozjíždějí.

- Pruhy šířky 20->10 mm, “housenka“ II

Toto testovací pole je aplikací pole typu “housenka“ I s tím rozdílem, že po dosažení poloviny šířky pole se záření zastaví a lístky přejedou na druhou stranu pole. Záření se opět spustí a pole je dozářeno stejným postupem z této (druhé) strany. Cílem je dosažení stejného (symetrického) tvaru pole z obou stran. Uprostřed pole vzniká pokles.

- Pyramida

Testovací pole vychází ze čtvercového pole 140 x 140 mm2. Při spuštěném záření se velikost pole pozvolna mění na velikost 20 x 20 mm2, tj. posouvají se rovnoměrně obě strany lístků i obě protilehlé clony.

- Změna směru pohybu lístků

Toto testovací pole vychází ze čtvercového pole 200 x 200 mm2. Při spuštěném záření se lístky na obou stranách rozjedou směrem ke středu a při šířce štěrbiny 20 mm se změní směr pohybu a lístky se rozjedou směrem od středu. Při šířce pole 180 mm se opět mění směr pohybu lístků, lístky tedy jedou ke středu. Konečná šířka pole je 100 mm.

- Elekta, OmniWedge pole

OmniWedge pole jsou dostupná pouze pro ozařovač Elekta Synergy, který je vybaven
back-up clonou ve směru pohybu lístků. Názvy polí odkazují na směr pohybu clony a velikost pole. Uživatelsky lze měnit počet referenčních MU, což je počet MU pro otevřené pole, které by se použilo pro stanovení wegde faktoru aktuálně nastaveného klínového pole. Počet MU pro klínové pole je vypočítám automaticky a vychází právě ze zvoleného počtu referenčních MU tak, aby byla zachována konstantní hodnota wegde faktoru.