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Dotazník k nezávislé prověrce terapeutických rentgenových ozařovačů 
Pracoviště:

Adresa:

Telefon:

Přednosta (ředitel) pracoviště:




Podpis:

Dotazník vyplnil:






Podpis:

Všechny údaje se vztahují k datu:

Rentgenový ozařovač
Typ přístroje, v. č.:

Výrobce:

Rok výroby:

Protokol pro stanovení dávky:





Plánovací systém:

Podmínky pro stanovení dávky v referenčním bodě: 

1. Rentgenové svazky nízkých energií (s napětím na rentgence do 100 kV)
elektrometr: 

ionizační komora:

fantom:
SSD (délka tubusu):

2. Rentgenové svazky středních energií (s napětím na rentgence nad 100 kV)
elektrometr: 

ionizační komora: 

vodní fantom:
SSD (délka tubusu):
Polotloušťka (HVL) 

Uživatel uvede hodnoty první a případně druhé polotloušťky pro všechny používané kombinace napětí a filtrace, dle přejímací zkoušky nebo dle počáteční zkoušky dlouhodobé stability.

	Napětí, proud, filtrace, délka tubusu
	1. HVL v mm Cu resp. Al *
	2. HVL v mm Cu resp. Al *

	
	
	

	
	
	

	
	
	


* nehodící se škrtněte
Dávka v referenčním bodě

Uživatel uvede ozařovací čas nebo počet monitorových jednotek (MU) pro dávku 1 Gy, vypočítaný užívaným plánovacím systémem* nebo z tabulek* (nehodící se škrtněte, příp. upřesněte), ve vodě ekvivalentním pravoúhlém fantomu, pro všechny používané kombinace napětí a filtrace,

a) pro svazky středních energií (napětí nad 100 kV): v referenční hloubce 2 cm pro referenční tubus (10x10 cm2 nebo průměr 10 cm nebo nejbližší možný rozměr pole) a pro nejmenší a největší používaný tubus. Např. 6x8, 8x10, 10x15 cm2.

b) pro svazky nízkých energií (napětí do 100 kV) v hloubce maxima pro referenční tubus (3x3 cm2 nebo průměr 3 cm nebo nejbližší možný rozměr pole) a pro nejmenší a největší používaný tubus. 

	Napětí, proud, filtrace, délka tubusu
	Tubus  (cm2(
	Čas resp. počet MU* pro dávku 1 Gy

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Dávkový příkon

Uživatel uvede dávkový příkon (v hloubce maxima dávky pro svazky nízkých energií, v referenční hloubce 2 cm pro svazky středních energií) pro všechny používané kombinace napětí a filtrace pro referenční tubus, dle přejímací zkoušky nebo dle počáteční zkoušky dlouhodobé stability.

	Napětí, proud, filtrace, délka tubusu
	Dávkový příkon (Gy/min(

	
	

	
	

	
	

	
	


Faktory velikosti pole

Uživatel uvede faktory velikosti pole pro všechny používané kombinace napětí a filtrace pro nejmenší a největší používané tubusy dle přejímací zkoušky nebo dle počáteční zkoušky dlouhodobé stability.

	Napětí, proud, filtrace, délka tubusu
	Tubus  (cm2(
	Faktor velikosti pole (OF)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Hloubková dávka

Uživatel uvede procentuální hloubkové dávky (PHD) v uvedených hloubkách (minimálně v hloubkách 1, 20 a 50 mm) pro referenční tubus pro všechny používané kombinace napětí a filtrace, dle přejímací zkoušky nebo dle počáteční zkoušky dlouhodobé stability. Vyplňuje se pouze pro svazky středních energií.

	Napětí, proud, filtrace, délka tubusu
	
	
	

	hloubka (mm)
	PHD
	PHD
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Vyřizuje: Ing. Irena Koniarová, Ph.D.
           http://www.suro.cz
Telefon: +420 770 158 691
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