## List1
Státní ústav radiační ochrany
veřejná výzkumná instituce
Bartoškova 28, 140 00 PRAHA 4
ústředna: 241 410 211-213
sekretariát ředitele: 241 410 214, 226 518 107
fax: 241 410 215
Dotazník k nezávislé prověrce radioterapie hlavy a krku
Dotazník prosím vyplňte dle výstupů z plánovacího systému. S fantomem pracujte dle přiloženého Postupu pro pracoviště.
Terapeutický plán prosím vytvářejte a dávky vykazujte ve veličině dávka ve vodě, nikoliv dávka v materiálu.
1. Obecné informace
Název pracoviště:
Adresa:
Typ lineárního urychlovače, výrobní číslo:
Radiologický fyzik zodpovědný za vyplnění dotazníku:
Plán nazofaryngu
Fotonová energie:
TPR20,10 pro použitou fotonovou energii:
Poznámka: Pro FFF svazky uveďte index kvality TPR20,10(10) stanovený dle vztahu (28) v TRS 483.
| Typ MLC: |  |  |  | Počet lamel MLC:
| MLC pro účely této prověrky pracuje v režimu: | [5 empty] | IMRT - Step and Shoot
IMRT - Sliding Window
VMAT
3D CRT
Jiné:
Hodnota transmise MLC v TPS [%]:
Hodnota dozimetrické separace lamel v TPS [mm]:
| Plánovací systém: | [6 empty] | Verze:
| Algoritmus pro výpočet dávky: | [6 empty] | Verze:
Výpočetní mřížka [mm]:
2. CT snímky fantomu
Typ CT skeneru:
Tloušťka řezů [mm]:
Vzdálenost řezů [mm]:
| Orientace fantomu hlavy: | [5 empty] | Pacient leží na břiše
Pacient leží na zádech
3. Konturování struktur, CT čísla, RED
Objem v cm3 vypočtený plánovacím systémem pro jednotlivé struktury ve fantomu hlavy:
| Mozkový kmen: |  |  |  | PTV nazofaryng:
| Chiasma opticum: |  |  |  | Obrys těla (Body):
| Parotida levá: |  |  |  | Skelet:
| Parotida pravá: |  |  |  | Mícha:
| CT čísla odečtená z TPS: |  |  |  | Relativní elektronové hustoty:
| Měkká tkáň: |  |  |  | Měkká tkáň:
| Kost: |  |  |  | Kost:
| Vzduch: |  |  |  | Vzduch:
| Insert (PMMA): |  |  |  | Insert (PMMA):
4. Dílčí plány (jednoduchá geometrie)
C-arm lineární urychlovače:
Refereční hloubka [cm]:
Počet MU na 2 Gy ve vodním fantomu na ose svazku v referenční hloubce (5 cm pro SSD 95 cm nebo 10 cm pro SSD 90 cm, 10 x 10 cm2:
Počet MU na 2 Gy ve vodním fantomu na ose svazku v hloubce 7,5 cm, SSD 92,5 cm, 10 x 10 cm2:
Počet MU na 2 Gy ve fantomu hlavy na ose svazku v hloubce 7,5 cm, SSD 92,5 cm, 10 x 10 cm2:
(v bodě, kde se bude nacházet referenční bod komory umístěné směrem od vrchlíku hlavy do kritického orgánu, tzn. horního otvoru pro ionizační komoru)
Tomoterapie:
Dávkový příkon ve vodním fantomu na ose svazku v hloubce 10 cm, SSD 75 cm, 10 x 5 cm2:
Protonový ozařovač:
Dávka na ose svazku záření ve vodním fantomu pro cílový objem 10 x 10 x 10 cm3 v hl. 7 cm:
(střed objemu v hloubce 7 cm)
5. Dávkově-objemová kritéria
Uveďte toleranční dávky a dávkově-objemová kritéria pro jednotlivé struktury (např. maximální dávka, V70%, ...):
Obrys těla (Body):
Skelet:
PTV:
PTV:
PTV:
Parotida levá:
Parotida pravá:
Chiasma opticum:
Mozkový kmen:
Mícha:
Obrys těla-PTV:
Jiné:
6. Terapeutický plán
Počet polí/kyvů:
SSD pro pole při úhlu gantry 0˚:
Celková předepsaná dávka:
| Počet frakcí: | [7 empty] | x | y | z
| Celkový počet MU: | [5 empty] | Souřadnice izocentra:
Poznámka: Dávky uvádějte v Gy na tři desetinná místa.
| Pole č. | Úhel gantry: |  | Váha svazku: |  | Počet MU: |  | Dílčí dávka v objemu XPTV (na 1 frakci): |  | Dílčí dávka v objemu Xmk (na 1 frakci):
| Způsob provedení normalizace: | [5 empty] | Na referenční bod v PTV v izocentru
Na referenční bod v PTV jinde než v izocentru
Na střední dávku v PTV
Na medián dávky
Jiným způsobem (popište jakým:)
Uveďte, na jakou izodózu (je-li) je předepisována dávka:
Průměrná dávka na frakci v objemu XPTV:
Průměrná dávka na frakci v objemu Xmk:
Maximální dávka na frakci v objemu XPTV:
Maximální dávka na frakci v objemu v objemu Xmk:
Minimální dávka na frakci v objemu XPTV:
Minimální dávka na frakci v objemu Xmk:
7. Zhodnocení plánu
Z plánovacího systému prosím vyexportujte celé plány v DICOM formátu (včetně obrazových dat, zakreslených struktur a dávky) a uložte je na cloud.
8. Předléčebná verifikace plánů
| Parametry gama analýzy: |  |  |  | Kritérium v dávce:
Kritérium v DTA:
Kritérium na gama area:
Neuvažovány hodnoty < :
| Výsledek: |  |  |  | Hodnota gama area:
| Typ gama analýzy | [5 empty] | Lokální gama analýza
| (pokud se liší pro jednotlivé lokality, | [5 empty] | Globální gama analýza
| prosím, uveďte oboje). | [5 empty] | Normalizace provedena na:
Absolutní gama analýza
Relativní gama anlaýza
Použitý detektor:
Použitý software:
Přiložte prosím výtisk ze software, který používáte pro gama analýzu.
Dotazník spolu s daty je třeba odeslat/nahrát na cloud minimálně 3 pracovní dny před dnem provedení nezávislé prověrky.
Poznámky:
Radiologický fyzik zodpovědný za vyplnění dotazníku:
Datum vyplnění dotazníku:
Děkujeme za vyplnění dotazníku a těšíme se na měření.