Státní ústav radiační ochrany

veřejná výzkumná instituce

Bartoškova 28, 140 00 PRAHA 4

ústředna: 241 410 211-213

sekretariát ředitele: 241 410 214, 226 518 107

fax: 241 410 215

Dotazník k nezávislé prověrce tomoterapeutického ozařovače

Dotazník prosím vyplňte dle výstupů z plánovacího systému či systému monitorování dávky. S fantomy pracujte dle přiloženého Postupu pro pracoviště.

1. Obecné informace

Název pracoviště:

Typ tomoterapeutického ozařovače, výrobní číslo:

Nominální fotonová energie ozařovače:

Typ MLC:			Počet lamel MLC:

Frekvence léčebného svazku:

Nominální dávkový příkon ozařovače:

Nominální dávkový příkon vztažen k této geometrii statického pole:

Velikost pole (x × y):

Hloubka ve fantomu:

Materiál fantomu:

SSD:

Ozařovač pracuje v režimu:

Ozařování ze statických úhlů gantry (TomoDirect)

Spirální tomoterapie (TomoHelical)

Jiné:

Plánovací systém:					Verze:

Algoritmus pro výpočet dávky:			Verze:

Výpočetní mřížka:

Algoritmus pro korekci na nehomogenity:		Verze:

2. CT snímky vodního fantomu

Typ CT skeneru:

Tloušťka řezů (mm):

Vzdálenost řezů (mm):

Calculation grid v TPS:

3. CT snímky RW3 fantomu

Typ CT skeneru:

Tloušťka řezů (mm):

Vzdálenost řezů (mm):

4. CT snímky QUASAR fantomu

Typ CT skeneru:

Tloušťka řezů (mm):

Vzdálenost řezů (mm):

5. CT snímky fantomu pánve

Typ CT skeneru:

Tloušťka řezů (mm):

Vzdálenost řezů (mm):

6. Procentuální hloubková dávková křivka

Do tabulky prosím uveďte pro pole 10 x 5 cm2 při SSD = 85 cm hloubku maxima, hodnotu procentuální hloubkové dávky v hloubkách 1,2 cm, 1,5 cm, 5 cm, 10 cm a 11 cm.

| Hloubka maxima: | Stanovená pracovištěm | Stanovená přejímací zkouškou | Udaná z „golden“dat |
| --- | --- | --- | --- |
| PDD v 1,2 cm |  |  |  |
| PDD v 1,5 cm |  |  |  |
| PDD v 5 cm |  |  |  |
| PDD v 10 cm |  |  |  |
| PDD v 11 cm |  |  |  |

7. Stanovení absorbované dávky v bodě pro statické pole a pro rotační pole

Vyplňte prosím do následující tabulky dávkový příkon pro statické pole pro SSD = 85 cm v hloubce 1,5 cm vody pro uvedené velikosti pole.

| Velikost pole: | 40 x 5 cm2 | 10 x 5 cm2 |
| --- | --- | --- |
| Dávkový příkon |  |  |

Vyplňte prosím do následující tabulky dávkový příkon pro statické pole pro SAD = 85 cm v hloubce 10 cm vody pro uvedené velikosti pole.

| Velikost pole: | 40 x 5 cm2 | 10 x 5 cm2 |
| --- | --- | --- |
| Dávkový příkon |  |  |

Vyplňte prosím do následující tabulky hodnoty dávek odečtené z plánovacího systému v geometrickém středu cílového objemu (tj. v hloubce 10 cm ve středu připravených válcových objemů) pro plány 6.10b až 6.10i připravené dle zaslaných instrukcí (Postup pro pracoviště):

| Geometrie připraveného plánu | Modulační faktor | Pitch faktor | Dávka (Gy) | Gantry period (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| plán 6.10 b. TomoDirect, šířka svazku 5 cm, válec 12 cm |  |  |  |  |
| plán 6.10 c. TomoDirect, šířka svazku 2,5 cm, válec 12 cm |  |  |  |  |
| plán 6.10 d. TomoDirect, šířka svazku 1 cm, válec 12 cm |  |  |  |  |
| plán 6.10 e. TomoDirect, šířka svazku 1 cm, válec 6 cm |  |  |  |  |
| plán 6.10 f. TomoHelical, šířka svazku 5 cm, válec 12 cm |  |  |  |  |
| plán 6.10 g. TomoHelical, šířka svazku 2,5 cm, válec 12 cm |  |  |  |  |
| plán 6.10 h. TomoHelical, šířka svazku 1 cm, válec 12 cm |  |  |  |  |
| plán 6.10 i. TomoHelical, šířka svazku 1 cm, válec 6 cm |  |  |  |  |

Počet polí použitý pro mód TomoDirect a úhly rotace gantry:

8. Stanovení transmise MLC

Hodnota transmise lamel MLC stanovená pracovištěm (stanovte ji vůči otevřenému poli 40 x 5 cm2 v hloubce 1,5 cm vody při SAD = 85 cm):

Hodnota transmise stanovená při PZ:

Pokud plánovací systém vyžaduje stanovit transmisi lamel MLC v jiné než popsané geometrii, uveďte prosím tuto geometrii (tzn. SAD, hloubku měření, materiál fantomu, velikost pole) a hodnotu transmise MLC zadanou v plánovacím systému:

9. Ověření laterálního profilu

Zašlete prosím na adresu uvedenou níže laterální profil v hlavní ose pole 40 x 5 cm2 v hloubce 1,5 cm vody při SSD = 85 cm

- z „golden“ dat

- stanovený přejímací zkouškou

10. Ověření longitudinálního profilu

Zašlete prosím na adresu uvedenou níže longitudinální profil v hlavní ose pole 40 x 5 cm2 v hloubce 1,5 cm vody při SSD = 85 cm

- z „golden“ dat

- stanovený přejímací zkouškou

11. Ověření homogenity pole

Uveďte prosím poměr maximální a minimální dávky (odečtené z plánovacího systému) z homogenizované oblasti dávkové frontální roviny nacházející se v hloubce 10 cm v RW3 fantomu pro

plán 6.13 j: 	Pitch faktor:	Modulační faktor:

plán 6.13 k: 	Pitch faktor:	Modulační faktor:

12. Konturování struktur, CT čísla, RED

Objem v cm3 vypočtený plánovacím systémem pro jednotlivé struktury ve fantomu malé pánve:

Močový měchýř:                            		PTV:

Rektum: 					Obrys těla (Body):

Hlavice femuru: 				Skelet:

Pro QUASAR antropomorfní fantom:

CT čísla odečtená z CT konzole:      CT čísla odečtená z TPS:

Plíce:	Plíce:

Polyethylen:	Polyethylen:

Voda:	Voda:

Řídká kost (trabecular bone):	Řídká kost:

Hustá kost (dense bone):	Hustá kost:

Relativní elektronové hustoty (RED):

Plíce:

Polyethylen:

Voda:

Řídká kost:

Hustá kost:

Pozn. Používáte-li pro konverzi CT čísel na RED jiný software než plánovací systém, uveďte prosím specifikaci tohoto software:

13. Terapeutický plán prostaty - TomoDirect

Výpočet dávky / počtu MU proveďte pro takové parametry výpočetního algoritmu, které se budou používat v klinické praxi.

Počet polí:

Tloušťka řezu (tj. nastavení clony Y):

Modulační faktor:

Pitch faktor:

SSD pro pole při úhlu gantry 0˚:

Celková předepsaná dávka:

Počet frakcí:

Celkový počet MU:

Toleranční dávky pro jednotlivé struktury (např. maximální dávka, V70%, ...):

Obrys těla (Body):

Rektum:

Hlavice femuru:

Skelet:

PTV:

Dle počtu polí prosím vyplňte následující tabulku:

| Pole č. | Úhel gantry: | Váha svazku: | Počet MU: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

Normalizace provedena  	 na referenční bod v PTV v izocentru

na referenční bod v PTV jinde než v izocentru

na střední dávku v PTV

na medián dávky v PTV

jiným způsobem (popište jakým):

Na jakou izodózu je předepsána dávka:

Poznámka: Pro plánovací systém s algoritmem pro výpočet dávky Monte Carlo vyplňte níže dávky na frakci ve veličině dávka ve vodě (nikoliv ve veličině dávka v médiu) a dávky v bodech v cílovém objemu zprůměrujte přes objem koule o poloměru 1 mm.

Dávky uvádějte v Gy na tři desetinná místa.

Dávka na frakci v bodě XPTV+1cm:

Dávka na frakci v bodě XPTV+2cm:

Dávka na frakci v bodě XPTV+3cm:

Dávka na frakci v bodě Xrec,wall:

Dávka na frakci v bodě Xrec:

| Pole č. | Dílčí dávka v bodě XPTV+1 (na 1 frakci) | Dílčí dávka v bodě Xrec,wall (na 1 frakci) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

Na základě DVH prosím vyplňte následující tabulku (pro celkovou předepsanou dávku):

| Orgán | Minimální dávka | Maximální dávka | Průměrná dávka | D98% (near min dose) | D2% (near max dose) | Medián dávky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Gy) | (Gy) | (Gy) | (Gy) | (Gy) | (Gy) |
| Obrys těla |  |  |  |  |  |  |
| Hlavice femuru |  |  |  |  |  |  |
| Skelet |  |  |  |  |  |  |
| PTV |  |  |  |  |  |  |
| Močový měchýř |  |  |  |  |  |  |
| Rektum |  |  |  |  |  |  |
| Obrys těla-PTV |  |  |  |  |  |  |
| Jiné: |  |  |  |  |  |  |
| V95% (%) pro PTV: V107% (%) pro PTV: |  |  |  |  |  |  |

14. Terapeutický plán prostaty - TomoHelical

Výpočet dávky / počtu MU proveďte pro takové parametry výpočetního algoritmu, které se budou používat v klinické praxi.

Tloušťka řezu (tj. nastavení clony Y):

Modulační faktor:

Pitch faktor:

Gantry period:

SSD pro pole při úhlu gantry 0˚:

Celková předepsaná dávka:

Počet frakcí:

Celkový počet MU:

Toleranční dávky pro jednotlivé struktury (např. maximální dávka, V70%, ...):

Obrys těla (Body):

Rektum:

Hlavice femuru:

Skelet:

PTV:

Normalizace provedena  	 na referenční bod v PTV v izocentru

na referenční bod v PTV jinde než v izocentru

na střední dávku v PTV

na medián dávky v PTV

jiným způsobem (popište jakým):

Na jakou izodózu je předepsána dávka:

Poznámka: Pro plánovací systém s algoritmem pro výpočet dávky Monte Carlo vyplňte níže dávky na frakci ve veličině dávka ve vodě (nikoliv ve veličině dávka v médiu) a dávky v bodech v cílovém objemu zprůměrujte přes objem koule o poloměru 1 mm.

Dávky uvádějte v Gy na tři desetinná místa.

Dávka na frakci v bodě XPTV+1cm:

Dávka na frakci v bodě XPTV+2cm:

Dávka na frakci v bodě XPTV+3cm:

Dávka na frakci v bodě Xrec,wall:

Dávka na frakci v bodě Xrec:

Na základě DVH prosím vyplňte následující tabulku (pro celkovou předepsanou dávku):

| Orgán | Minimální dávka | Maximální dávka | Průměrná dávka | D98% (near min dose) | D2% (near max dose) | Medián dávky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Gy) | (Gy) | (Gy) | (Gy) | (Gy) | (Gy) |
| Obrys těla |  |  |  |  |  |  |
| Hlavice femuru |  |  |  |  |  |  |
| Skelet |  |  |  |  |  |  |
| PTV |  |  |  |  |  |  |
| Močový měchýř |  |  |  |  |  |  |
| Rektum |  |  |  |  |  |  |
| Obrys těla-PTV |  |  |  |  |  |  |
| Jiné: |  |  |  |  |  |  |
| V95% (%) pro PTV: V107% (%) pro PTV: 15. Předléčebná verifikace terpapeutických plánů prostaty Uveďte tolerance a výsledek předléčebné verifikace terapeutických plánů prostaty pro módy TomoDirect a TomoHelical: např. tolerance pro odchylku dávky v bodě, odchylka dávky v bodě, akceptační kritéria gama analýzy (např. 3%/3mm), tolerance pro gama skóre, gama skóre pro celý plán/dané pole, použitý detektor a software, … Můžete také přiložit výtisk vyhodnocení předléčebné verifikace. |  |  |  |  |  |  |

Data, jež se mají ještě před provedením prověrky elektronicky poslat na email irena.koniarova@suro.cz:

- laterální profil v hlavní ose pole 40 x 5 cm2 v hloubce 1,5 cm vody při SSD = 85 cm, nejlépe jako soubor ASCII stanovený přejímací zkouškou a z „golden“ dat

- longitudinální profil v hlavní ose pole 40 x 5 cm2 v hloubce 1,5 cm vody při SSD = 85 cm, nejlépe jako soubor ASCII stanovený přejímací zkouškou a z „golden“ dat

- dávkové distribuce ve frontální rovině v hloubce 10 cm ve fantomu z RW3 desek pro plány ověřující homogenitu pole (plány 6.13 j a 6.13 k) ve formátu DICOM

- DVH pro jednotlivé struktury pro terapeutické plány prostaty v módech TomoDirect a TomoHelical, nejlépe jako soubory ASCII

- Dávkové distribuce v dané transverzální rovině pro terapeutické plány prostaty v módech TomoDirect a TomoHelical, nejlépe jako soubory DICOM

Vyžadujeme, aby byl dotazník vyplněn ještě před provedením prověrky.

Pro účely nezávislé prověrky je třeba mít k dispozici protokol z přejímací zkoušky.

Poznámky:

Radiologický fyzik zodpovědný za vyplnění dotazníku (jméno a podpis):

Datum vyplnění dotazníku: